33
	СИДС  SI 2000  Методика поверки
	12



	
	УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора 

ГП ВНИИФТРИ

______________Д. Р. Васильев

(____(_______________2000 г.



СИСТЕМА  ИЗМЕРЕНИЙ  ДИТЕЛЬНОСТЕЙ  СОЕДИНЕНИЙ

( СИДС )  SI 2000

Методика  поверки
	
	Директор Представительства 
фирмы «ИскраТЕЛ» в Москве 

_____________ М.Елникар

(____(_________________2000 г.


Содержание
51 Операции поверки

2 Средства поверки
5
3 Требования к квалификации поверителей
6
4 Требования безопасности
6
5 Условия поверки
6
6 Подготовка проведению поверки
6
Рисунок 1 Схема поверки СИДС
7
7 Проведение поверки
7
7.1 Внешний осмотр
7
Определение длительности телефонных соединений при повременном методе ( накопительный файл )
7
7.2. Опробование
7
7.3 Проверка помехозащищенности тарифной информации  и определение случайной составляющей погрешности (этап 1)
11
7.4  Определение случайной составляющей погрешности (этап 2)
12
Определение длительности телефонного соединения при подробном учете
12
7.5 Опробование
12
7.6 Определение погрешности длительности телефонных соединений
14
Определение погрешности тарифных интервалов для таксофонов  с централизованной тарификацией
17
7.7 Тарифные импульсы переполюсовки.
17
Рисунок 2
17
7.8 Тарифные импульсы частотой 16 кГц.
18
Рисунок 3
18
8 Обработка результатов измерений
19
9 Оформление результатов поверки
19
ПРИЛОЖЕНИЕ  А
20
Формирователь временных интервалов «ПРИЗМА-8»
20
ПРИЛОЖЕНИЕ  Б
21
Схема устройства связи
21
ПРИЛОЖЕНИЕ  В
22
Перечень  обозначений
22
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
23
Математическая модель процесса испытаний при повременном методе учета длительности соединений (накопительный файл)
23
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
29
Определение  количества  испытуемых точек и объема репрезентативной выборки
29
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
30
Математическая модель процесса испытаний при подробном учете длительности соединений
30
ПРИЛОЖЕНИЕ  Ж
34
Таблицы  результатов  испытаний
34


Настоящая методика поверки (МП) устанавливает методы и средства первичной, периодической, инспекционной и экспертных поверок системы измерений длительностей телефонных соединений SI2000 (далее именуемой система СИДС), изготавливаемой и предъявляемой ф. ИскраТЕЛ ( Словения ) и ИскраУралТЕЛ ( Россия ).

Методика разработана в соответствии с инструкцией МИ 2526-99.

Методика является универсальной для всех типов АТС ф. ИскраТЕЛ и 
ИскраУралТЕЛ.

Объектами метрологического контроля при поверке системы являются информационно-измерительные каналы (ИИК), входящие в состав АТС СИДС SI 2000/

ИИК - функционально объединенная совокупность средств измерений, по которому проходит один последовательно преобразуемый сигнал.

Цель поверки - определение действительных значений метрологических характеристик (МХ) ИИК СИДС и предоставление документа о возможности эксплуатации системы.

Поверку системы осуществляют один раз в два года метрологические службы, которые аккредитованы Госстандартом России на данные виды работ.

1 Операции поверки

При проведении поверки должны производится операции указанные в таблице 1.

Таблица 1.

	Наименование

операции
	Номер
пункта 
документа 
по поверке
	Проведение операции при

	
	
	первичной 
поверке
	периодической

поверке

	1.1 Внешний осмотр.
	7.1
	+
	+

	1.2 Определение длительности телефонных соединений при повременном методе

· Опробование

· Проверка помехозащищенности 
тарифной информации и случайной составляющей погрешности (этап 1)

· Определение случайной составляющей погрешности (этап 2)
	7.2

7.3

7.4
	+

+

+
	+

+

+

	1.3 Определение длительности телефонных соединений, при  подробном учете.

· Опробование

· Определение погрешности длительности телефонных соединений
	7.5

7.6
	+

+
	+

+

	1.4 Определение погрешности тарифных интервалов для таксофонов, с

· Тарифные импульсы переполюсовки

· Тарифные импульсы с частотой 16 кГц
	7.7

7.8
	+

+
	+

+


2 Средства поверки

При проведении поверки должны применяться средства измерения указанные в таблице 2.

Таблица 2

	N пункта 

методики поверки
	Наименование образцовых средств измерений 
	Основные технические,
метрологические характеристики

	7.2-7.6


	Формирователь телефонных
соединений «Призма-8»

4а2.770.058 ТУ 
	См. приложение А

	7.7
	Частотомер Ч3-63
	0,1 Гц - 1500 МГц;  ((5х10-7 )

	7.8
	Устройство связи
	См. приложение В

	Примечания

1. Вместо указанных образцовых средств измерений разрешается применять другие приборы, обеспечивающие измерение соответствующих параметров с требуемой точностью.

2 Образцовые средства измерений должны быть исправны, поверены и иметь свидетельство о поверке.


3 Требования к квалификации поверителей

3.1 К проведению поверки допускаются лица: 

· аттестованные в качестве поверителя систем повременного учета

· изучившие эксплуатационную документацию СИДС и образцового средства изме​рения «Призма 8»;

· имеющие навык работы на ПЭВМ в операционной среде WINDOWS; 

· имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже III.

4 Требования безопасности

4.1 Корпуса прибора и управляющей ПЭВМ прибора (ПЭВМ-П) должны быть зазем​лены.

4.2Рабочее место должно иметь соответствующее освещение.

4.4  При проведении испытаний запрещается:

· проводить работы по монтажу и демонтажу участвующего в испытаниях оборудования;

· производить работы по подключению соединительных кабелей при включенном питании прибора и ПЭВМ-П;

· пользоваться при работе паяльником с рабочим напряжением выше 42 В.

5 Условия поверки

5.1 При  проведении испытаний должны соблюдаться следующие условия:

· температура окружающей среды, (С
25 (  10 

· относительная влажность воздуха, %
45 - 80

· атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.)
84,0 - 106,7 (630 - 800)

5.2 Систему испытывают при напряжении источника постоянного тока от минус 48 до минус 72 В.

6 Подготовка проведению поверки

6.1 Перед проведением поверки необходимо провести следующие подготовительные работы:

· проверить срок действия свидетельства о поверке образцовых средств измерений;

· прибор разместить на рабочем столе с площадью не менее 1,5 м2;

· установить рядом с прибором ПЭВМ-П (ПЭВМ-П должна быть оснащена операционной системой WINDOWS); 

· подключить к ПЭВМ-П принтер;

· соединить кабелем разъем СОМ-2 ПЭВМ-П с соответствующим разъемом на приборе;

· подвести к рабочему месту однофазное переменное напряжение  220 В; 

· установить разветвительную колодку с заземленным проводом и тремя розетками типа «Европа»;

· подключить восемь свободных абонентских  линий  АТС (например 99 номера из каждой сотни) к разъему «АА» прибора и восемь - к разъему «АО» (рисунок 1);


[image: image1.wmf]«

ПРИЗМА

»

«

АА»

«

АО»

Абонент

 

А

Абонент

 

Б

RS232

RS232

Модем

Модем

Модем

ПЭВМ-П

ПЭВМ-А

ПЭВМ-Ц

Абонентская линия

ЦОД

Дискета

Абонентская

линия

2

3

1

2

АТС

СИДС


Рисунок 1 Схема поверки СИДС

7 Проведение поверки 

7.1 Внешний осмотр

7.1.1 Внешний осмотр проводят визуально и проверяют:

· комплектность СИДС в соответствии с документацией;

· правильность и качество выполнения кабеля стыковки станции с прибором;

· надежность и качество заземления ПЭВМ и прибора ;

· чистоту разъемов, клемм и т.д.

Определение длительности телефонных соединений при повременном методе ( накопительный файл )

7.2. Опробование 

7.2.1  Опробование производят при помощи прибора по схеме в соответствии с 
рисунком 1

7.2.2 Выполнить подготовительные операции:

· включить питание прибора и нажать кнопку RESET на лицевой панели;

· включить питание ПЭВМ-П и синхронизировать ее машинные часы (установкой в SETUP) с ПЭВМ центра обработки данных (ПЭВМ-Ц);

· запустить программу prizma.exe из каталога PRIZMA в операционной среде WINDOWS (4а2.770.058РЭ, раздел «Программное обеспечение прибора»). После загрузки программы на экране монитора ПЭВМ-П возникает окно, в правой части которого находится функциональное отображение панели управления, в верхней - главное меню и основные пиктограммы, а над ними отображена надпись:

ПРИБОР  ДЛЯ  ПОВЕРКИ  СИДС  «ПРИЗМА»

На дисплее панели управления отображена надпись о состоянии прибора:

ПРИБОР  НЕ  ЗАГРУЖЕН

7.2.3 Установить конфигурацию системы:

· выбрать в главном меню пункт:   Комплекты;

· выбрать в ниспадающем меню пункт:  Сетевые номера;

· выбрать подпункт:  Собственные номера;

· ввести с клавиатуры номера абонентов А, которые физически подключены к разъ​ему «АА» прибора;

·  нажать кнопку:  Ответчики;

· ввести с клавиатуры номера абонентов Б, которые физически подключены к разъ​ему «АО» прибора;

· нажать кнопку:  Выполнение.

7.2.4  Сохранить конфигурацию системы:

· выбрать в главном меню пункт:   Комплекты;

· выбрать в ниспадающем меню пункт:  Файл конфигурации системы;

· выбрать подпункт: Сохранить Как. Ввести с клавиатуры имя файла конфигурации системы (например conf1.cfg); 

· нажать кнопку: Выполнение.

7.2.5 Установить параметры связи с СИДС:

· выбрать в главном меню пункт:   СИДС;

· в ниспадающем меню тип СИДС – SI_2000C
· если возможно снять файл в формате DBF
· или создать новый шаблон типа СИДС (пункт меню Сервис, Создание типа СИДС - Новый – Суммарный счетчик ручной ввод показаний СИДС, выбрать создан​ный тип СИДС в окне СИДС – тип СИДС, если информация считывается визуально с монитора ПЭВМ СИДС.
· выбрать в ниспадающем меню пункт: Диск, если информация о результатах испытаний будет передаваться из СИДС при помощи дискеты;

· выбрать в ниспадающем меню пункт: Модем, если информация о результатах ис​пытаний будет передаваться из СИДС при помощи модема, и ввести с клавиатуры номер абонентской линии ПЭВМ-А, для связи с ней через модем и нажать кнопку: Сохранение;

· нажать кнопку:  Выход.

7.2.6 Установить параметры процедуры опробования:

7.2.6.1 Подготовительная процедура:

· выбрать в главном меню пункт:  Испытания;

· выбрать в ниспадающем меню пункт:  Параметры; 

· выполнить п.7.2.6.2, если файл процедуры опробования существует, если не существует - п.7.2.6.3.

7.2.6.2 Выбор файла опробования:

· выбрать подпункт:  Открыть; 

· ввести с клавиатуры имя файла процедуры испытаний;

· нажать кнопку: Выполнение;

· проверить параметры процедуры;

· нажать кнопку: Выполнение и перейти к п.7.2.7.

7.2.6.3 Процедура установки параметров:

· выбрать подпункт:  Новые;

· установить параметры процедуры опробования: число телефонных соединений = 8;
длительность = 5 с (5 секунд);

· установить Вид отбоя автоответчик;

· останов – по количеству вызовов;

· нажать кнопку: Выполнение;

· ввести с клавиатуры имя файла (например test1.tst), где будут храниться параметры процедуры опробования;

· нажать кнопку: Выполнение.

7.2.7  Выполнить процедуру настройки испытания опробования:

· выбрать в главном меню пункт:  Испытания;

· выбрать в ниспадающем меню пункт:  Настройка; 

· нажать кнопку:  + Ввод;

· ввести с клавиатуры имя файла (например test1.tst), где будет храниться настройка процедуры опробования;

нажать кнопку: Выполнение.

7.2.8 Выполнить процедуру загрузки прибора:

· выбрать шестую пиктограмму с изображением ключа или выбрать в главном меню пункт:   Испытания;

· выбрать в ниспадающем меню пункт:  Пуск. При этом на дисплее панели управле​ния отображается сообщение о состоянии прибора:

ПРИБОР  ПОДКЛЮЧЕН

· нажать на панели управления кнопку: загрузка прибора. После окончания процесса загрузки на панели управления отображается сообщение:

ПРИБОР  ЗАГРУЖЕН

и загораются зеленым цветом индикаторы, отображающие подключенные комплекты, коричневым - заблокированные комплекты.

7.2.9  Считать файл из СИДС, используя следующие способы (см. рисунок 1):

· 
Способ № 1: файл СИДС передается через модем из ПЭВМ-Ц центра обработки данных в ПЭВМ-П;

· 
Способ № 2: файл СИДС передается через модем из ПЭВМ-Ц в ПЭВМ-А, находящуюся в здании испытуемой СИДС, и далее при помощи дискеты переносится в ПЭВМ-П;

· Способ № 3: файл СИДС переносится из ПЭВМ-Ц при помощи дискеты в ПЭВМ-П;

· Способ № 4: визуально считать значения тарифных единиц с монитора ПВЭМ СИДС 

7.2.10 Выполнить процедуру  запуска прибора в работу:

· нажать на панели управления кнопку ПУСК, при этом на дисплее панели управления отображается сообщение о состоянии прибора:

ПРИБОР  РАБОТАЕТ

7.2.11 Процедура испытаний опробования :

· 
прибор автоматически по восьми абонентским линиям АА осуществляет процедуру набора номеров автоответчиков АО и формирует одно телефонное соединение длительностью 5 с (5 секунд) одновременно по восьми абонентским линиям (ИИК);

· 
прибор контролирует правильность соединения с соответствующим автоответчиком и в случае неправильного соединения выдает на экран монитора информацию о сбое, прекращает испытания. В этом случае необходимо повторить процедуру опробования начиная с п.7.2.9;

· 
после разрыва соединений прибор останавливается и на дисплее панели управления отображена надпись о состоянии прибора:

РАБОТА ЗАВЕРШЕНА

7.2.12 Считать новый файл из СИДС в соответствии п.7.2.9. Программное обеспече​ние прибора сравнивает оба файла, оценивает результаты опробования и формирует сообщение на экране монитора:

· НЕ УСПЕШНО. Если в показаниях СИДС присутствуют грубые ошибки (не зафик​сировано одно или более соединений) при определении длительности телефонных соединений. Процедура опробования прекращается и, после устранения неисправности, повторяется.

· УСПЕШНО.(или недостоверно) Процедура опробования прекращается, и начинаются испытания п.7.3;

7.2.13 Вывод таблиц на экран монитора производится в следующей последовательно​сти: 

· выбрать в главном меню пункт:  Статистика;

· выбрать в ниспадающем меню пункт соответствующей таблицы (см. документ 4а2.770.058РЭ, «Статистика»).

7.2.14 Выполнить процедуру настройки испытаний:

7.2.14.1 Выполнить процедуру установки параметров этапа 1 следующим образом:

· выбрать пункт меню Испытания – Параметры – Новые и установить параметры:

· число вызовов ( количество циклов одновременного запуска комплектов ) – 40;

· длительность разговорного состояния – 5 с;

· число ПВ – по умолчанию;

· пауза между соединениями - по умолчанию;

· число ошибочных вызовов до блокировки комплекта - по умолчанию;

· вид отбоя –  блокировка автоответчика;

· останов – по длительности сеанса;

· ввести с клавиатуры имя файла  test2.tst, где будут хранится параметры 1 этапа;

· нажать кнопку Выполнение.

7.2.14.2 Выполнить процедуру установки параметров этапа 2 следующим образом

· выбрать пункт меню Испытания – Параметры – Новые и установить параметры:

· число вызовов ( количество циклов одновременного запуска комплектов) – 40;

· длительность разговорного состояния – 5 с;

· число ПВ – по умолчанию;

· пауза между соединениями - по умолчанию;

· число ошибочных вызовов до блокировки комплекта - по умолчанию;

· вид отбоя – автоответчик;

· останов – по длительности сеанса;

· ввести с клавиатуры имя файла  test3.tst, где будут храниться параметры 2 этапа;

· нажать кнопку Выполнение.

7.2.14.3 Выполнить процедуру настройки:

· выбрать пункт меню Испытания – Настройка;

· удалить файл процедуры опробования test1.tst нажав кнопку -;

· нажать кнопку + Ввод ;

· ввести имя файла test2.tst, где будет храниться настройка 1 этапа

· ввести имя файла test3.tst, где будет храниться настройка 2 этапа;

· нажать кнопку – Выполнение.

7.2.15 Математическая модель процесса испытаний приведена в приложении Г

7.3 Проверка помехозащищенности тарифной информации 
и определение случайной составляющей погрешности (этап 1)

7.3.1 Проверку помехозащищенности тарифной информации производят при помощи прибора по схеме в соответствии с рисунком 1. Этап 1 производится с целью проверки, что СИДС не добавляет в суммарный файл несанкционированные тарифные импульсы. Для этого прибор производит вызовы по несуществующим (заблокированным) номерам. Проверку прибор выполняет автоматически.

7.3.2 Считать  файл из СИДС в соответствии п.7.2.9;

7.3.3 Выполнить процедуру запуска прибора в работу в соответствии с пп.7.2.10.

7.3.4 Прибор автоматически по восьми автоабонентским линиям (АА) осуществляет процедуру набора номеров автоответчиков (АО), которые заблокированы, т. е. не снимают трубку и контролирует вызовы к соответствующим автоответчикам. Возможны следующие варианты:

7.3.4.1 Ни один АО не получил вызов от АА, то испытания прекращаются и на экране монитора появляется сообщение: НЕ УСПЕШНО. В этом случае, оборудование, участвующее в испытаниях, подвергается ремонту, и затем испытания повторяются по методике

7.3.4.2 Один или более АО получили вызовы от АА, то программное обеспечение прибора вычисляет длину вызова, после его завершения, цикл испытания прекращается. Прибор формирует сообщение на экране монитора: СЧИТАТЬ ФАЙЛ.

7.3.5 Считать новый файл из СИДС в соответствии п.7.2.9. Программное обеспече​ние прибора сравнивает новый файл с предыдущим, оценивает результаты испытаний (см приложение В, пп.5.3, 5.4) и формирует сообщение на экране монитора:

· УСПЕШНО. Испытания на этапе 1 прекращаются и начинаются испытания 
этапа 2 (п.7.4 );

· НЕ УСПЕШНО. Испытания прекращаются. Результаты поверки оформляются в соответствии с п.8,9.

· ПРОДОЛЖИТЬ ИСПЫТАНИЯ. Процедура испытаний на этапе 1 продолжается автоматически без оператора, до получения достоверного результата. 

7.3.6 После окончания 1 этапа программа автоматически переходит к выполнению
2 этапа 

7.4  Определение случайной составляющей погрешности (этап 2)

7.4.1 Определение случайной составляющей погрешности производят при помощи прибора по схеме в соответствии с рисунком 1. Этап 2 осуществляется с целью проверки правильности определения СИДС длительности телефонных соединений, т.е. проверяется, что СИДС записывает в суммарный файл истинное количество тарифных импульсов. Для этого прибор производит вызовы по существующим (незаблокированным) номерам. Проверку прибор выполняет автоматически.

7.4.2 Прибор автоматически по восьми автоабонентским линиям (АА) осуществляет процедуру набора номеров автоответчиков (АО) и контролирует соединения с соответст​вующими автоответчиками. Возможны следующие варианты:

7.4.2.1 Нет ни одного соединения АА с АО, то испытания прекращаются и на экране монитора появляется сообщение: НЕ УСПЕШНО. В этом случае оборудование, участвующее в испытаниях подвергается ремонту и затем испытания повторяются по методике.

7.4.2.2 Есть одно или более соединений АА с АО, то программное обеспечение при​бора вычисляет длину соединения и после разрыва всех соединений цикл испытания прекращается. Прибор формирует сообщение на экране монитора:СЧИТАТЬ ФАЙЛ.

7.4.4 Дальнейшие действия полностью соответствуют п.7.3.5 и при успешном или не успешном завершении испытаний на этапе 2 процедура поверки завершается. Результаты поверки обрабатываются и оформляются в соответствии с пп.8, 9.

Определение длительности телефонного соединения при подробном учете

7.5 Опробование 

7.5.1 Опробование производят по схеме в соответствии с рисунком 1. 

7.5.2 Выполнить подготовительные операции:

· включить питание ПЭВМ-П и синхронизировать ее машинные часы (установкой в SETUP)  с системой;

· включить питание прибора и нажать кнопку RESET на лицевой панели;

· если на жестком (системном) диске ПЭВМ-П нет программы работы с прибором, то произвести инсталляцию программного обеспечения. Для этого запустить программу 
Install.exe с дискеты № 1 в операционной среде WINDOWS.  После  окончания  инсталляции  на  жестком диске ПЭВМ-П будет  создан каталог  PRIZMA  с  программами  для  управления работы прибора;

· запустить программу prizma.exe из каталога PRIZMA в операционной среде WINDOWS (4а2.770.058РЭ, раздел  «Программное обеспечение прибора»). После загрузки программы на экране монитора  ПЭВМ-П возникает окно, в правой части которого находится функциональное отображение панели управления, в верхней - главное меню и основные пиктограммы, а над ними  отображена надпись:

ПРИБОР  ДЛЯ  ПОВЕРКИ  СИДС  «ПРИЗМА»

На  дисплее панели управления отображена надпись о состоянии прибора:

ПРИБОР  НЕ  ЗАГРУЖЕН

7.5.3 Настроить прибор:

· выбрать в главном меню пункт:   Комплекты;

· выбрать в ниспадающем меню пункт:   Настройка Прибора;

· установить тип АТС - Прочие типы;
· проверить установленное значение частоты кварца, которое должно соответствовать значению приведенному в паспорте на прибор. При необходимости ввести с клавиатуры значение частоты кварца.

7.5.4 Установка режима работы с системой:

· выбрать в главном меню пункт:   СИДС;

· выбрать в ниспадающем меню пункт:   Тип СИДС;

· если машинное время ПЭВМ-П и ПЭВМ-А расходится, то синхронизировать их время. Для этого ввести с клавиатуры ПЭВМ-П расхождение времени в секундах;

· установить тип СИДС – SI_2000. Данная процедура настраивает конвертор ПЭВМ-П на формат файла системы;

· имя файла, где будет храниться информация от системы о результатах испытаний, устанавливается по умолчанию в окне Имя файла - test.txt. Для изменения имени файла необходимо в указанном окне ввести его с клавиатуры;

· нажать кнопку:  Выполнение.

7.5.5 Установить параметры связи с системой:

· выбрать в главном меню пункт:   СИДС и в ниспадающем меню пункт: Связь с СИДС;

· нажать кнопку Игнорировать. В этом режиме отключается автоматическое копирование файла системы после окончания каждого этапа;

· нажать кнопку:  Выполнение.
7.5.6 Установить конфигурацию схемы испытаний:

· выбрать в главном меню пункт:   Комплекты;

· выбрать в ниспадающем меню пункт:  Сетевые номера;

· выбрать подпункт:  Собственные номера;

· ввести с клавиатуры номера абонентов, которые физически подключены к разъему «АА» прибора;

· нажать кнопку:  Ответчики;

· ввести с клавиатуры номера ответчиков, которые физически подключены к разъему «АО» прибора;

· нажать кнопку:  Выполнение.

7.5.7 Сохранить конфигурацию схемы испытаний:

· выбрать в главном меню пункт:   Комплекты;

· выбрать в ниспадающем меню пункт:  Файл конфигурации системы;

· выбрать подпункт:  Сохранить - ..\prizma\prizma.cfg.;

7.5.8 Выполнить процедуру настройки опробования:

· выбрать в главном меню пункт:  Испытания и в ниспадающем меню пункт: Настройка;

· нажать кнопку ? файла 1.tst. Проверить параметры процедуры опробования, которые  должны  соответствовать  точке 0  в  таблице 3. Если файл процедуры опробования не существует, то необходимо выполнить действия в соответствии с руководством по эксплуатации на прибор;

· нажать кнопку: Выполнение;
· нажать кнопку:  -  файлов 2.tst - 6.tst и нажать кнопку: Выполнение. Это необходимо для исключения из процедуры опробования точек 1 - 5 в соответствии таблицей 3.

7.5.9 Выполнить процедуру  загрузки прибора:

· выбрать шестую пиктограмму с изображением ключа или выбрать в главном меню пункт:   Испытания и в ниспадающем меню пункт:  Пуск. При этом на дисплее панели управления отображается сообщение о состоянии прибора:

ПРИБОР  ПОДКЛЮЧЕН
· нажать на панели управления кнопку: загрузка прибора. После окончания процесса загрузки на панели управления отображается сообщение:

ПРИБОР  ЗАГРУЖЕН
и загораются зеленым цветом индикаторы, отображающие подключенные комплекты, коричневым - заблокированные комплекты.

7.5.10 Выполнить процедуру  запуска прибора в работу:

· нажать на панели управления кнопку старт, при этом на дисплее панели управления отображается сообщение о состоянии прибора:

ПРИБОР  РАБОТАЕТ
7.5.11 Процедуру опробования прибор выполняет автоматически - формирует два цикла коротких телефонных соединений (20 с) одновременно по восьми абонентским линиям.

7.5.12 Процедура обработки результатов опробования.

· после окончания процедуры опробования оператор системы должен выполнить действия в соответствии с приложением В, п.1 и записать на дискету под именем test.txt информацию учета длительности телефонных соединений;

· поверитель должен вставить дискету с файлом в дисковод ПЭВМ-П для обработки результатов;

· выбрать в главном меню пункт:   СИДС и в ниспадающем меню пункт: Связь с СИДС;

· нажать кнопку Устройство;

· выбрать в окне Выбор: дисковод [-a-] (двойное нажатие левой кнопки мыши);

· выбрать в окне Файлы СИДС: файл с именем test.txt и нажать кнопку Запрос;

· в окне ВНИМАНИЕ нажать кнопку ОК. При этом выбранный файл копируется в каталог c:\prizma;

· нажать кнопку:  Выполнение.

7.3.1.13 Просмотр результатов производят в следующей последовательности:

· нажать на панели управления кнопку выбор и в окне ИСПЫТАНИЯ выбрать файл с именем test.txt (двойное нажатие левой кнопки мыши);

· выбрать в главном меню пункт:  Статистика и в ниспадающем меню пункт соответствующей таблицы (см. документ 4а2.770.058РЭ «Статистика»). При этом прибор автоматически обрабатывает результаты опробования по программе, которая реализует математический аппарат  приведенный в приложении Е.

· визуально по таблицам оценивают результаты опробования;

· если в показаниях системы присутствуют грубые ошибки при определении длительности телефонных соединений, то процедура испытаний прекращается до устранения неисправности.

7.6 Определение погрешности длительности телефонных соединений

7.6.1 Измерительные каналы

7.6.1.1 Испытания системы проводят на репрезентативных выборках однотипных ИИК комплексным (сквозным) методом, суть которого заключается в многократной подаче на вход ИИК образцового сигнала продолжительности телефонного соединения, значение которого известно, а по средствам отображения информации (принтер, дисплей) определяют выходные измеренные значения входного сигнала с дальнейшей обработкой и оценкой метрологических характеристик ИИК.

7.6.1.2 Для системы ИИК определяются следующие МХ:

· систематическая составляющая погрешности;

· СКО для суммарной, систематической и случайной составляющих погрешности.

· 95%-ный доверительный интервал систематической составляющей погрешности  и СКО систематической составляющей погрешности;

· доверительный интервал, в котором находится суммарная погрешность;

· 95%-ный доверительный интервал, в котором находится вероятность отказа.

7.6.2 Определение метрологических характеристик производят по схеме в соответствии с рисунком 1.

7.6.3 Выполнить действия в соответствии с пп.7.2.6, 7.2.7, если необходимо внести изменения в конфигурацию схемы испытаний.

7.6.4 Выполнить процедуру настройки испытаний:

7.6.4.1Выбрать в главном меню пункт:  Испытания и в ниспадающем меню пункт: Настройка;

7.6.4.2 Нажать кнопку:  -  файла 1.tst, если необходимо исключить из процедуры испытаний точку 0 в соответствии таблицей 3;

7.6.4.3 Нажать кнопку + ВВОД, выбрать имя файла 2.tst и нажать кнопку: 
Выполнение. Нажать кнопку: ? файла 2.tst. Проверить параметры файла испытаний, которые должны соответствовать точке 1 в таблице 3, и нажать кнопку: Выполнение. Если файлы процедуры испытаний не существуют, то необходимо выполнить действия в соответствии с руководством по эксплуатации на прибор.

7.6.4.4 Указанные в п.7.6.4.3 действия выполнить для файлов 3.tst - 6.tst. Параметры файлов испытаний должны соответствовать точкам 2 - 5 в таблице 3. На последнем этапе испытаний (точка 5 в таблице 3) необходимо  задать количество телефонных соединений не менее  200, т.к. их общее количество в точках 1 - 5 должно быть не менее 300 
(см. приложение Е, п.5).

7.6.4.5 Нажать кнопку: Выполнение.

7.6.5 Выполнить действия в соответствии с пп.7.5.9, 7.5.10.

7.6.6 Процедура испытаний

7.6.6.1 Процедуру испытаний прибор выполняет автоматически - формирует необходимое количество циклов телефонных соединений одновременно по восьми абонентским линиям в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

	№ точки, 
i
	Длительность телефонных 
соединения в  i - й точке, 

, с
	Количество телефонных 
соединений, Ni

	0
	20
	16

	1
	3
	300

	2
	100
	16

	3
	200
	16

	4
	600
	16

	5
	3600
	8

	Примечание: точка 0 используется для опробования.


7.6.6.2 Обоснование выбора испытуемых точек (длительностей телефонных соединений) и объема репрезентативных выборок ИИК в каждой точке (количество телефонных соединений) приведено в приложении Д.

7.6.7 Для обработки и просмотра результатов испытаний выполнить действия в соответствии с пп.7.5.12, 7.5.13.

Определение погрешности тарифных интервалов для таксофонов 
с централизованной тарификацией

7.7 Тарифные импульсы переполюсовки.

7.7.1 Определение погрешности тарифных интервалов импульсов переполюсовки питания в абонентской линии производят по схеме в соответствии с рисунком 2.


[image: image2.wmf]АТС

Абонент

 

А

Абонент

 

Б

RS232

«

AO

»

«

АА

»

«

ПРИЗМА-8»

ПЭВМ-А

Ч3-63

Вход

 

Б

ПЭВМ-П

СИДС


Рисунок 2

7.7.2 Оператор системы должен выполнить следующие действия: 

· для линии 0 абонента АА включить признак таксофона с централизованной тарификацией от импульсов переполюсовки;

· установить длительность тарифного интервала в соответствии  с п.1 таблицы 4.

Таблица 4

	№

пп
	Тарифные интервалы
	Длительность 
разговорного
состояния
	ВРЕМЯ СЧЕТА

ms/МНОЖ

	
	Длительность
	Погрешность
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	1 с
	
	600 с
	102

	2
	60 с
	(0,5%
	600 с
	100

	3
	180 с
	
	600 с
	100


7.7.3 Установить частотомер в режим измерения периода положительных импульсов, уровень - 1:10, а переключатель ВРЕМЯ СЧЕТА ms/МНОЖ установить в соответствии с п.1 таблицы 4.

7.7.4 Выполнить п.7.2.8. При этом установить в окне Длительность разговорного состояния значение соответствующее п.1 таблицы 4.

7.7.5 Выполнить пп.7.2.9, 7.2.10.

7.7.6 По показаниям частотомера определить длительности тарифных интервалов, которые не должны превышать значений указанных в таблице 4.

7.7.7 Выполнить пп.7.7.2 - 7.7.6 для пп.2,3 таблицы 4.

7.7.8 Результаты измерений внести в таблицу  № 10 приложение Ж

7.7.9 Вычислить погрешности тарифных интервалов по формуле:


[image: image3.wmf]%

100

.

.

.

×

-

=

изм

изм

ном

Т

Т

Т

d


где Т ном. – установленное значение тарифного интервала, таблица 4 ( 2 )

       Т изм. – измеренное значение тарифного интервала (показание частотомера)

7.7.10 СИДС годен к эксплуатации, если для всех тарифных интервалов ( в режиме переполюсовки ) погрешность не превышает (0,5 %

7.8 Тарифные импульсы частотой 16 кГц.

7.8.1 Определение погрешности тарифных интервалов импульсов частотой 16 кГц производят по схеме в соответствии с рисунком 3.


[image: image4.wmf]АТС

Абонент

 

А

Абонент

 

Б

ПЭВМ-П

RS232

«

AO

»

«

АА

»

«

ПРИЗМА-8»

ПЭВМ-А

Выход

УСТРОЙСТВО

СВЯЗИ

Вход

Ч3-63

Вход

 

Б

СИДС


Рисунок 3

Примечание - Схема устройства связи приведена в приложении Б.

7.8.2 Оператор системы должен выполнить следующие действия 

· для линии 0 абонента АА включить признак таксофона с централизованной тарификацией от импульсов частотой 16кГц;

· установить длительность тарифного интервала в соответствии  с п.1 таблицы 4

7.8.3 Выполнить пп.7.7.3.

7.8.4 Выполнить пп.7.7.4 - 7.7.7.

7.8.5 Результаты измерений внести в таблицу  № 11 приложение Ж и рассчитать погрешности измерений по п.7.7.9.

7.8.6 СИДС годен к эксплуатации, если для всех тарифных интервалов ( в режиме частотных импульсов 16кГц ) погрешность не превышает (0,5 %

8 Обработка результатов измерений

8.1  Обработка результатов измерений по пп.7.2, 7.6 и определение МХ производится полностью автоматически в ПЭВМ-П по соответствующей программе, которую реализует математический аппарат (см. приложение Г и Е ).

8.2  Результаты измерений по п.7.7 и 7.8 определяются по показаниям частотомера и заносятся в таблицы № 10, 11 приложение Ж.

9 Оформление результатов поверки

9.1 Если СИДС по результатам поверки признана пригодной к применению, то на нее выдается «Свидетельство о поверке» установленной формы в соответствии с документом 
ПР 50.006-94.

9.2 Если СИДС по результатам поверки признана непригодной к применению, то «Свидетельство о поверке» аннулируется, выписывается «Извещение о непригодности» установленной формы в соответствии с документом ПР 50.006-94 и ее эксплуатация запрещается.

9.3 В обоих случаях составляется протокол поверки в произвольной форме и в качестве приложений прикладываются распечатки таблиц результатов испытаний. Формы таблиц приведены в приложении Ж.

ПРИЛОЖЕНИЕ  А

(справочное)
Формирователь временных интервалов «ПРИЗМА-8»

(общие сведения)

Прибор ”ПРИЗМА-8” (4а2.770.058ТУ) представляет собой программно-аппаратный комплекс, сопряженный с ПЭВМ РС АТ, и предназначенный для генерации потока контрольных телефонных соединений с калиброванной длительностью разговорного состояния. В приборе предусмотрена поддержка канала связи с ПЭВМ СИДС через модем  и реализован встроенный аппарат сбора и обработки результатов испытаний СИДС.

Прибор подключается к абонентским телефонным линиям и позволяет устанавливать до 8-и телефонных соединений одновременно с длительностью разговорного состояния от 1 до 10800 с (3 часа) с абсолютной погрешностью:

· от 1 до 3600 с включительно не более (0,3 с;

· от 3600 до 10800 с не более (0,5 с.

Параметры входных и выходных цепей прибора соответствуют ГОСТ 7153-85

Прибор обеспечивает набор абонентских номеров с количеством знаков до 18.

Тип набора номера - импульсный.

Параметры импульсного набора номера программируемые.

Для фиксации момента ответа абонента Б (автоответчика) используется передача в разговорном тракте частоты 700 Гц. 

Прибор обеспечивает высокую степень автоматизации процесса испытаний СИДС.


Таблица контактов разъемов прибора

	Номер
	Контакты   разъемов  прибора

	линии
	«АА»
	«АО»
	«ТЕСТ»

	0
	1 - 14
	1 - 14
	1

	1
	2 - 15
	2 - 15
	2

	2
	3 - 16
	3 - 16
	3

	3
	4 - 17
	4 - 17
	4

	4
	5 - 18
	5 - 18
	5

	5
	6 - 19
	6 - 19
	6

	6
	7 - 20
	7 - 20
	7

	7
	8 - 21
	8 - 21
	8

	
	
	
	9 (()


ПРИЛОЖЕНИЕ  Б
(справочное)
Схема устройства связи

[image: image5.wmf]  

Вход

R        

  

Выход

 C2

 C1       D1 - D4


С1, С2 - конденсатор (1,0 ( 0,2) мкФ, 160 В;

R - резистор (600 ( 60) Ом;

D1 - D4 - выпрямительный блок КЦ407А.

ПРИЛОЖЕНИЕ  В

(справочное)
Перечень  обозначений

С -
систематическая составляющая погрешности;



 -
выборочная оценка С;



 -
длительность телефонного соединения;

(

 -
суммарная погрешность;

(o

 -
предельно допустимая величина для ((

(;



 -
СКО для 

;



 -
выборочное СКО для 

;



-
СКО для (

;



 -
выборочное СКО для (

;

N -
количество телефонных соединений;

n -
количество отказов ИИК;

nпр -
количество пропущенных телефонных соединений;

nо -      
предельно допустимое количество пропущенных телефонных
соединений;

р -
вероятность отказа ИИК;

ро -
предельно допустимая величина для р (ро = 0,01);

D -
обозначение дисперсии;

Е -
обозначение математического ожидания;

( -
выборочные моменты.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

 (справочное)
Математическая модель процесса испытаний при повременном методе учета длительности соединений (накопительный файл)

1. СИДС « SI 2000 » предназначена для определения суммарной длительности телефонных соединений в суточном файле для каждого исходящего абонента АТС, на которой установлена СИДС.

С этой целью СИДС производит сканирование всего абонентского входа АТС с пе​риодом 1 сек. и если застает канал какого-либо исходящего абонента в разговорном состоя​нии, добавляет в его файл 1.

Последовательные циклы сканирования независимы, суточные файлы считаются в целых секундах.

В дальнейшем все величины, связанные с длительностями, будем, не оговаривая это особо, считать в секундах.

2. Обозначим:

( - длительность вызова некоторого исходящего абонента (не обязательно целое число),

(А - длительность вызова (, измеренная СИДС (целое число),

((=(A -( - ошибка СИДС в измерении (; если СИДС работает правильно, то, в со​ответствии с п.1, | ( (|<1,

Для любого числа х обозначим:

[х] - наибольшее целое число, не превосходящее х;

]х[ - наименьшее целое число, не меньшее х.

{х} = х - [х] - дробная часть х,

[(] -целая часть (,

{(} = ( - дробная часть (, 0((<1; из п.1 следует, что именно ( ответственна за вели​чину ошибки ( (, а [(] на нее не влияет (см.п.3),

( - время от момента начала вызова ( до момента его первого сканирования СИДС, 0(((1; очевидно ( также равно времени от момента [(] до сканирования  в последнем еди​ничном интервале, содержащем ( (см. рисунок 1).







Рисунок 1

Ясно, что ( и ( - независимые случайные величины, равномерно распределенные на отрезке [0, 1], т.е. имеющие плотность распределения


[image: image6.wmf]î

í

ì

Ï

Î

=

]

1

,

0

[

,

0

]

1

,

0

[

,

1

)

(

x

если

x

если

p

x


(1)

3. Рассмотрим конкретный вызов длины (, (={(}. Очевидно,


[image: image7.wmf]î

í

ì

Î

<

Î

<

+

=

]

1

,

[

.

.

,

],

[

]

,

0

[

.

.

,

,

1

]

[

a

b

a

b

a

b

a

b

е

т

если

l

е

т

если

l

l

A


(2)


[image: image8.wmf]Из (2) следует, что


[image: image9.wmf]î

í

ì

Î

-

Î

-

=

-

=

D

]

1

,

[

,

]

,

0

[

,

1

a

b

a

a

b

a

если

если

l

l

l

A


(3)

Используя  тот  факт, что ( имеет  распределение (1), найдем Е ( ( и D ( ( 
(математическое ожидание и дисперсию ошибки ( ().


[image: image10.wmf]0

)

(

)

1

(

)

1

(

=

-

×

-

+

-

×

=

D

a

a

a

a

l

E


(4)




(5)

Из (4) следует, что СИДС измеряет вызовы любой длины в среднем правильно, систе​матическая ошибка измерения равна 0.

Из (5), в частности, следует, что если (=0, т.е. длина вызова ( - целое число, то ( (=0 - СИДС меряет такие вызовы безошибочно (это также следует из того факта, что время от на​чала любого из ( минутных интервалов, из которых состоит вызов, до момента сканирования вызова в этом интервале СИДС одинаково -равно (<1, поэтому моментов сканирования бу​дет ровно ( и (A=().

4.  Поскольку  для  реального  абонента  длина  вызова  (, а значит и ( и

( ( - случайные величины, и распределение ( дается формулой (1), можем из (1), (4) и (5) найти математическое ожидание и дисперсию ошибки ( ( для реального вызова:




(6)




(7)

Следовательно, среднеквадратическое отклонение для ( ( равно:




(8)

Рассмотрим теперь среднестатистический реальный суточный файл. По имеющейся статистике (например, по исследованиям, проводившимся на ПТС, в суточном файле реаль​ного абонента содержится 5-6 независимых вызовов, разделенных случайными независимы​ми промежутками времени). Поскольку отдельные вызовы абонента можно рассматривать, как независимые случайные величины, суточный файл F - случайная величина, равная их сумме, имеет математическое ожидание и дисперсию, равные, соответственно, сумме их ма​тематических ожиданий и дисперсией и является приближенно нормальной.

Итак:




(9)

Следует заметить, что если файл F формируется из вызовов произвольных длин (1,..., (N с промежутками между ними (1,..., (N-1 произвольных, но целых длин, то, поскольку за время промежутка текущее значение величины ( не меняется, файл F ведет себя как 1 вызов длины (1+ ... +(N, и, следовательно, в этом случае




(10)

Из этого следует, что если имеется последовательность вызовов целой длины (1,..., (K с произвольными промежутками между ними (1,..., (K-1, суммарная длина вызовов (1+...+(К=N, 

а суммарный файл СИДС, измерившего эти вызовы, равен NA, то число ошибок n в этом файле, т.е. число циклов сканирования, в которых произошли ошибки, равно:




(11)

Этот факт мы используем для оценки правильности работы СИДС.

5  Алгоритм проведения испытаний

5.1  Проверка помехозащищенности тарифной информации (этап 1) проводится с це​лью установления того факта, что СИДС не добавляет в суммарный файл несанкционирован​ные тарифные импульсы, т.е. что вероятность р этого события достоверно удовлетворяет не​равенству р<ро, где ро - предельно допустимое значение р. Для этого прибор производит вы​зовы по несуществующим (заблокированным) номерам автоабонентов (АО) и проверяет их ответ.

Пусть а1 - число автоабонентов (АА), сразу получивших ответ автоответчиков АО,  0 ( а1 ( 8.

Если а1 = 0, то испытания прекращаются и проверяется исправность оборудования, участвующего в испытаниях. После устранения неисправности испытания повторяются, с новым файлом.

5.2  Если а1 > 0, прибор после запуска устанавливает, исходя из (21), для всех а1 (АА) длину вызова (1 по формуле:




(12)

5.3  n1 = N2 - N1 - число ошибочных циклов сканирования СИДС.

5.4  Если n1 = 0, проверка успешно закончена и выполняется п.5.6 (этап 2) с новым файлом.

Если n1 ( 7, проверка является не успешной и испытания прекращаются.

Если 1 ( n1 ( 6, достоверный результат не достигнут и выполняется п. 5.5 с новым файлом.

5.5  Прибор, как в п.5.1, устанавливает число а2 автоабонентов (АА), получивших ответ автоответчиков (АО).

Если а2 = 0, действия выполняются согласно п.5.1.

Если а2 > 0, прибор устанавливает для всех а2 длину вызова (2 по формуле (24).

Производится считывание нового файла СИДС  N3;  ЭВМ  находит n2 = N3 - N1.

Если результат испытаний по новым значениям n и N (в соответствии с п.6) успешен (об этом сообщает ЭВМ), переходим к п.5.6 (этап 2).

Если результат (по сообщению ЭВМ) неуспешен, испытания прекращаются.

Если результат недостоверен, повторяем п.5.5 и так до получения достоверного ре​зультата.

Вероятность проведения второго цикла меньше 10-3, вероятность проведения трех и более циклов пренебрежимо мала.

5.6. Определение случайной составляющей погрешности (этап 2) проводится с целью проверки, что СИДС записывает в суммарный файл вызовов истинное число тарифных им​пульсов, т.е. вероятность отказа р достоверно удовлетворяет неравенству р<ро, где ро - пре​дельно допустимое значение р. Для этого прибор производит  вызовы по реальным (незабло​кированным) номерам автоабонентов (АО) и проверяет их ответ.

Если а1 = 0, действия выполняются согласно п.5.1.

Если а1 > 0, ЭВМ вычисляет: n1 = Nпр + N1  - N2
где: 

Nпр - суммарный по всем а1 файл, полученный прибором;

N1 и N2 - аналогичные суммарные файлы, полученные СИДС, соответственно, до и после проведения вызова;

n1 - число импульсов сканирования, в которых произошла ошибка.

Далее этап 2 выполняется аналогично этапу 1, начиная с п.5.2.

6 Вероятности ошибок и исход испытаний СИДС

Обозначим:

р - вероятность ошибки СИДС в определении 

;

рo - предельно допустимая величина р (принимается рo = 0,01).

Поверка для данного вида связи состоит в -достоверном (с заданной вероятностью 

, принимаемой обычно равной 0.95) установлении одного из неравенств:

р < рo,
(13)

или

р > рo.
(14)

Выполнение (13) соответствует успешному, (14) - coответственно, неуспешному исхо​ду испытаний.

N -
количество циклов сканирования в суммарном файле по всем испытуемым ИИК;

n -
количество ошибок по всем испытуемым ИИК,

b =
Ф-1() - функция, обратная к стандартной нормальной функции распределения:


[image: image11.wmf]F

(

,

a

e

du

u

)

=

-¥

-

ò

1

2

2

2

p

a


(15)

так, b(0,95) = 1,65, b(0,975) = 1,96,

(n(SYMBOL 97 \f "Symbol") - корень уравнения:


[image: image12.wmf]e

i

i

i

n

-

=

=

-

å

l

l

a

!

,

1

0


(16)

которое решается методом Ньютона,




(17)




(18)

 [x], ]x[ - наименьшее, соответственно, наибольшее целое число не меньшее, соответ​ственно, не большее, чем х,


[image: image13.wmf]N

H

n

N

n

(

)

,

(

)

.

=

é

ë

ê

ù

û

ú

=

ù

û

ú

é

ë

ê

g

b

n

Po

n

Po

B


(19)

В частности, для случая n = 0 из (16) получаем (о(0,95) - корень уравнения: 





 EMBED Equation.2  
, т.е.

(о = ln20 = 3,
(20)

откуда из (22) и (23) находим, взяв ро = 0,01, что



,
(21)

что есть минимальное число телефонных соединений до успешного завершения испы​таний.

Вышеприведенная процедура вытекает из способа построения оптимальных довери​тельных интервалов для р по полученным в процессе испытаний значениям N и n.

Решение задачи (13), (14) эквивалентно проверке неравенств:

NH(n) < N < NB(n)
(22)

Пока (22) выполняется, испытания продолжается и заканчивается, как только в левой или правой части (22) достигается знак =, что, соответственно, означает неуспешный или ус​пешный исход испытаний.

Данная последовательная процедура является оптимальной (неулучшаемой) - имеет для заданного уровня достоверности  наименьшее возможное среднее время проведения испытаний.

Нижняя рн и верхняя рв 0,95 - достоверные границы для вероятности отказа р опреде​ляются по формулам:




(23)

7 В случае, если результаты испытаний недоступны непосредственному наблюдению - отсрочены во времени (например, находятся в удаленном  файле), последовательная схема испытаний, изложенная выше, невозможна, и испытания проводятся в несколько этапов.

На первом этапе проводятся N0 вызовов и получается n0 отказов по всем испытуемым ИИК.

Если этот результат недостоверен - выполняются неравенства (22), проводится сле​дующий этап испытаний, число вызовов N для которого выбирается так, чтобы с вероятно​стью 0,95 получить достоверный результат испытаний. Для полученного значения N вычис​ляется длина вызова 

:




(24)

где:

nо - число отказов по всем предыдущим циклам,

Nо - суммарный файл по всем предыдущим циклам.

Если по сумме этапов достоверный результат не будет получен (вероятность этого не более 0,05), проводится следующий этап, число вызовов N для которого также находится по формуле (24); в качестве N0 и n0 подставляются, соответственно, число вызовов и отказов по сумме предыдущих этапов.

Если и этот этап не приводит к достоверному результату, по изложенной выше схеме организуется следующий этап, и т.д.

Как правило, достаточно одного этапа (вероятность этого события близка к 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(справочное)

Определение  количества  испытуемых точек и объема репрезентативной выборки 

Выбор испытуемых точек проводят с учетом диапазона измерения, функции преобразования ИИК, априорной информации относительно характера поведения погрешности ИИК в диапазоне измерения, рабочего диапазона измерения и т.д.

На основании экспериментальных данных существует график зависимости количества телефонных соединений от их длительности, который представлен на рисунке 1.


[image: image14.wmf]10  100  200      

 

600                          

                   

10800                      

 

            

l,c

N


Рисунок 1

N - количество телефонных соединений;



 - длительность телефонного соединения, с.

Исходя из графика целесообразно взять 5 точек для проверки МХ однотипных ИИК.

Длительность телефонных соединений наименьшей длительности составляет от 5 с до 20 с.

Остальные точки взяты из расчета оценки МХ однотипных ИИК в диапазоне 90% телефонных соединений.

Выбор точек длительностью 100 и 200с основан на результатах анализа телефонных соединений на различных АТС. При этом длительность 100с являются средней величиной длительности телефонных соединений для учреждений, а 200с - для частного сектора. 

Объем репрезентативной выборки ИИК (общее количество телефонных соединений) не является постоянной величиной, а определяется в процессе проведения испытаний с помощью последовательной процедуры до получения достоверного результата.

Минимальное количество телефонных соединений до успешного окончания испытаний равно 300 (см. приложение Е, п.5).

Номенклатура испытуемых точек в диапазоне измерения и количество телефонных соединений в них приведены в таблице 3 настоящего документа.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

(справочное)

Математическая модель процесса испытаний при подробном учете длительности соединений

1 Закон распределения случайной составляющей погрешности не является нормальным. 

Действительно,



,
(1)

где:



-
длительность телефонного соединения;



, 

 - время начала и окончания телефонного соединения, соответственно.



 и 

 являются равномерно распределенными случайными величинами и, следовательно, их разность 

 имеет треугольное распределение (распределение Симпсона).

В процессе испытаний могут возникать однократные сбои, удаленные от среднего значения погрешности, выбросы, которые влекут к ”отказу” в работе ИИК, что показывает безусловное отличие распределения погрешности длительности телефонного соединения ИИК от нормального.

Так, например, могут встретиться вызовы не идентифицируемые (пропущенные) СИДС.

Число таких телефонных вызовов 

 определяются в результате испытаний.

Отказ ИИК - выполнение неравенства (14).

2  Погрешности и ошибки СИДС в определении параметров ИИК 

Для каждого контрольного вызова прибор для метрологического обеспечения СИДС ”ПРИЗМА” (общие сведения о приборе представлены в приложении А) задает его длительность 

. Аналогичный показатель выдает СИДС -

. Он является случайной величиной.

Вычисляется погрешность в определении 

: 



,
(2)

которая является случайной величиной.

Определяется систематическая составляющая погрешности
C = E(
),
(3)

где Е(
) - математическое ожидание случайной величины 
.

Все встречающиеся в дальнейшем вероятностные характеристики СИДС - математические ожидания и дисперсии заранее не известны, и могут быть оценены по полученным в процессе испытаний измерениям с помощью соответствующих выборочных средних и дисперсий.

Все эти оценки, также являющиеся случайными величинами, выбираются несмещенными, т.е. таким, что их математические ожидания равны оцениваемым значениям.

Для дальнейших вычислений введем выборочные суммы случайной величины (

: 

       

; 

; 
 

; 


(4)

Систематическая составляющая погрешности заранее неизвестна и поэтому оценивается в процессе испытаний с помощью выборочного среднего по выборке из произведенных в процессе испытаний N телефонных соединений:




(5)

Для оценки МХ по п.7.3.1.2 необходимо определить дисперсию и СКО для суммарной погрешности (

, которые совпадают, соответственно с дисперсией и СКО для случайной составляющей погрешности ((

-C) (оцениваемой величиной (

 - 

):



(6)

Дисперсия оценивается с помощью выборочной дисперсии (т.е. квадрата выборочного СКО):




(7)

Выборочная дисперсия для 

, как следует из (5) равна:



,
(8)

а значит выборочное СКО для 

 равно:




(9)

Определим доверительный интервал для С, содержащий истинное значение этой величины с вероятностью 0,95.

Поскольку случайные величины 

 на основании центральной предельной теоремы теории вероятностей можно считать распределенными нормально, можно пользоваться стандартными формулами математической статистики.

95%-ый доверительный интервал для 

 задается формулой:




(10)

Несмещенная оценка для D

 (выборочная дисперсия 

) находится по формуле:




(11)
Тогда 95%-ный доверительный интервал для (С (СКО для 

)  задается формулой:



,
(12)
Интервал, в котором находится значение суммарной погрешности (

 задается формулой:




(13)


где (

i - суммарная погрешность i-го телефонного соединения.

3  Определение отказа ИИК 

Для данного телефонного соединения отказ (ошибка) в определении 

 означает выполнение неравенства:




(14)

где SYMBOL 68 \f "Symbol"o

 - предельно допустимая величина погрешности для 

, которая задается в ОТТ на СИДС.

4  Вероятности ошибок и исход испытаний СИДС

Обозначим:

р - вероятность ошибки СИДС в определении 

, т.е. вероятность выполнения неравенства (14),

рo - предельно допустимая величина р (принимается рo = 0,01).

Поверка для данного вида связи состоит в -достоверном (с заданной вероятностью 

, принимаемой обычно равной 0.95) установлении одного из неравенств:

р < рo,
(15)
или

р > рo.
(16)

Выполнение (15) соответствует успешному, (16) - coответственно, неуспешному исходу испытаний.

5 Математическая модель определения отказа ИИК

Введем следующие определения и обозначения:

N -
количество контрольных телефонных соединений при испытаниях,

n -
количество отказов ИИК,

b =
Ф-1() - функция, обратная к стандартной нормальной функции распределения:


[image: image15.wmf]F

(

,

a

e

du

u

)

=

-¥

-

ò

1

2

2

2

p

a


(17)

(n(SYMBOL 97 \f "Symbol") - корень уравнения:


[image: image16.wmf]e

i

i

i

n

-

=

=

-

å

l

l

a

!

,

1

0


(18)

которое решается методом Ньютона,




(19)




(20)

 [x], ]x[ - наименьшее, соответственно, наибольшее целое число не меньшее, соответственно, не большее, чем х,



(21)

В частности, для случая n = 0 из (18) получаем (о(0,95) - корень уравнения: 





 EMBED Equation.2  
, т.е.

(о = ln20 = 3,
(22)

откуда из (20) и (21) находим, взяв ро = 0,01, что



,
(23)

что есть минимальное число телефонных соединений до успешного завершения испытаний.

Вышеприведенная процедура вытекает из способа построения оптимальных доверительных интервалов для р по полученным в процессе испытаний значениям N и n.

Решение задачи (15), (16) эквивалентно проверке неравенств:

NH(n) < N < NB(n)
(24)

Пока (24) выполняется, испытания продолжается и заканчивается, как только в левой или правой части достигается знак =, что, соответственно, означает неуспешный или успешный исход испытаний.

Нижняя рн и верхняя рв 0,95 - достоверные границы для вероятности отказа р определяются по формулам:




(25)

Данная последовательная процедура является оптимальной (неулучшаемой) - имеет для заданного уровня достоверности  наименьшее возможное среднее время проведения испытаний.

ПРИЛОЖЕНИЕ  Ж

(справочное)

Таблицы  результатов  испытаний

Таблица 1)  Этап № 1 п.7.3

	№ 
	Длительность 
	Число 
	Число
	Число 
	Системат.
	СКО погрешности

	Подъ-
этапа,
i
	телефонного соединения, с,



	телефонных соединений,



	отказов


	пропущенных телефонных соединений,

nпр, i
	составляющая 

погрешности,



	Суммарной и случай​ной 

составл.
	Система​тической составл.

	0
	1
	1600
	
	
	
	
	

	1
	1
	До окончания испытаний
	
	
	
	
	

	(
	1
	
	
	
	
	
	


Таблица 2)  Этап № 2 п.7.4

	№ 
	Длительность 
	Число 
	Число
	Число 
	Системат.
	СКО погрешности

	Подъ-
этапа,
i
	телефонного соединения, с,



	Телефонных соединений,



	отказов,



	пропущенных телефонных соединений,

nпр, i
	составляющая 

погрешности,



	Суммарной и случай​ной 

составл.
	Система​тической составл.

	0
	1
	1600
	
	
	
	
	

	1
	1
	До окончания испытаний
	
	
	
	
	

	(
	1
	
	
	
	
	
	


Таблица 3) Этап № 1 п.7.3 Доверительные интервалы по результатам испытаний 

	Систематической 

составл. Погрешности



	СКО систематической составляющей



	Суммарной 
погрешности



	Вероятности 
отказа
р

	min
	Max
	min
	Max
	min
	max
	min
	max

	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 4) Этап №2 п.7.4 Доверительные интервалы

	Систематической 

составл. погрешности



	СКО систематиче​ской составляющей



	Суммарной
погрешности



	Вероятности
отказа
р

	min
	max
	min
	Max
	min
	max
	min
	max

	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 5) Показания СИДС в процессе испытаний

Этап № 1 п 7.3

	


	
	

	
	
	

	


	
	


Таблица 6) Показания СИДС в процессе испытаний

Этап № 2 п.7.4

	


	
	

	
	
	

	


	
	


Таблица 7) Основные результаты испытаний по п. 7.6

	№ 
	Длительность 
	Число 
	Число
	Число 
	Системат.
	СКО погрешности

	точки, 
i
	телефонного соединения, с,



	телефонных соединений,



	отказов,



	пропущенных телефонных соединений,

nпр, i
	Составляю-щая 

Погрешности,



	Суммарной и случай​ной 

составл.
	Система​тической составл.

	0
	20
	16
	
	
	
	
	

	1
	3
	300
	
	
	
	
	

	2
	100
	16
	
	
	
	
	

	3
	200
	16
	
	
	
	
	

	4
	600
	16
	
	
	
	
	

	5
	3600
	8
	
	
	
	
	

	(
	-
	
	
	
	
	
	


Таблица 8)  Доверительные интервалы по результатам испытаний ( п.7.6 )

	Систематической 

составл. погрешности



	СКО систематической составляющей



	Суммарной
погрешности



	Вероятности
отказа
р

	min
	max
	min
	max
	min
	max
	min
	max

	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 9) Показания СИДС в процессе испытаний по п. 7.6

	


	
	

	
	
	

	


	
	


Таблица 10) Испытания по п 7.7 (Импульсы тарификации - режим переполюсовки )

	Номер
	Требования ТУ
	Результаты измерений

	пункта
	Тарифные интервалы
	Тарифные интервалы

	
	Длительность 

Тном.
	Погрешность
	Длительность 

Тизм..
	Погрешность

	1
	1 с
	(0,5%


	
	

	2
	60 с
	
	
	

	3
	180 с
	
	
	


Таблица 11) Испытания по п 7.8 (Импульсы тарификации с частотой 16 кГц.)

	Номер
	Требования ТУ
	Результаты измерений

	пункта
	Тарифные интервалы
	Тарифные интервалы

	
	Длительность

Т ном.
	Погрешность
	Длительность

Тизм.
	Погрешность

	1
	1 с
	(0,5%


	
	

	2
	60 с
	
	
	

	3
	180 с
	
	
	













































































Тарифные


импульсы





1 мин





1 мин





1 мин





 0                           1                           2                              [(]       (      [(]+1





Вызов





(={(}





     (





     (





     (








PAGE  

_940090210.unknown

_942756255.unknown

_942756264.unknown

_1010424800.unknown

_1011782008.doc


«ПРИЗМА»







«АА»







«АО»







Абонент А







Абонент Б







RS232







RS232







Модем







Модем







Модем







ПЭВМ-П







ПЭВМ-А







ПЭВМ-Ц







Абонентская линия







ЦОД







Дискета







Абонентская 



линия







2







3







1







2







АТС







СИДС












_1011944171.doc


АТС







ПЭВМ-А







Абонент А







Абонент Б







ПЭВМ-П







RS232







«AO»







«АА»







«ПРИЗМА-8»







Ч3-63



Вход Б







Выход







УСТРОЙСТВО



СВЯЗИ







Вход







СИДС












_1011944243.doc


АТС







ПЭВМ-А







Абонент А







Абонент Б







ПЭВМ-П







RS232







«AO»







«АА»







«ПРИЗМА-8»







Ч3-63



Вход Б







СИДС












_1011943389.unknown

_1010425005.unknown

_1009992887.doc






 C1       D1 - D4







 C2











R          Выход











  Вход












_1010424479.unknown

_1010424569.unknown

_1010424497.unknown

_1010135738.doc


10  100  200       600                                             10800                                   l,c







N












_943959178.unknown

_943962008.unknown

_988629361.unknown

_943962004.unknown

_943871709.unknown

_942756259.unknown

_942756262.unknown

_942756263.unknown

_942756260.unknown

_942756257.unknown

_942756258.unknown

_942756256.unknown

_942756247.unknown

_942756251.unknown

_942756253.unknown

_942756254.unknown

_942756252.unknown

_942756249.unknown

_942756250.unknown

_942756248.unknown

_940090214.unknown

_942756244.unknown

_942756246.unknown

_940090216.unknown

_940090212.unknown

_940090213.unknown

_940090211.unknown

_940090190.unknown

_940090199.unknown

_940090204.unknown

_940090208.unknown

_940090209.unknown

_940090205.unknown

_940090202.unknown

_940090203.unknown

_940090200.unknown

_940090194.unknown

_940090197.unknown

_940090198.unknown

_940090196.unknown

_940090192.unknown

_940090193.unknown

_940090191.unknown

_940090172.unknown

_940090181.unknown

_940090185.unknown

_940090188.unknown

_940090189.unknown

_940090186.unknown

_940090183.unknown

_940090184.unknown

_940090182.unknown

_940090176.unknown

_940090178.unknown

_940090179.unknown

_940090177.unknown

_940090174.unknown

_940090175.unknown

_940090173.unknown

_940089005.unknown

_940090154.unknown

_940090167.unknown

_940090169.unknown

_940090171.unknown

_940090168.unknown

_940090163.unknown

_940090166.unknown

_940090162.unknown

_940089010.unknown

_940090149.unknown

_940090151.unknown

_940090153.unknown

_940090150.unknown

_940090147.unknown

_940090148.unknown

_940090145.unknown

_940090144.unknown

_940089007.unknown

_940089008.unknown

_940089006.unknown

_940089001.unknown

_940089003.unknown

_940089004.unknown

_940089002.unknown

_940088996.unknown

_940088999.unknown

_940089000.unknown

_940088998.unknown

_936541097.unknown

_940056877.unknown

_936541032.unknown

_912521239.unknown

_912521236.unknown

_912521237.unknown

_912521238.unknown

_901626250.unknown

_901626254.unknown

_901626192.unknown

